## Slide 1
数字信号处理基础
浙江大学机械系
陈章位
chenzw@zju.edu.cn
培训系列资料

## Slide 2: 实时信号分析
sensors
放大器
A/D
DSP
信号源
波形
功率谱
相关
传递函数
动态信号测试与分析

## Slide 3
数字信号处理基础前提:
时域离散、幅值域离散
有限长度：按样本进行处理,“桢”；
“实时”分析与处理；
动态信号测试与分析

## Slide 4
数字信号处理基本理论
数据采样与离散化
Fourier变换
频谱泄漏
频响函数（传递函数）
动态信号测试与分析

## Slide 5
1. 信号采集与离散化
信号调理
数据采样
抗混叠保护
触发
重叠处理
动态信号测试与分析

## Slide 6
1.1 信号采集
动态信号测试与分析
传感器将物理量转化为电信号，以便于分析。
固定端
机械振动信号的采集
振动传感器
电信号输出
加速度传感器
速度传感器
位移传感器

## Slide 7
1.1 信号调理
滤波：高通滤波、低通滤波
放大：程控放大器
ICP恒流源
电荷放大器
动态信号测试与分析
将传感器输入的电信号进行必要的预处理

## Slide 8
1.2 数据采样
采样是模拟信号的数字化
动态信号测试与分析

## Slide 9
1.2 采样频率
采样频率：单位时间内的采样次数，单位 Hz。
在实际使用中，应根据信号的频宽，合理选择采样频率。过小会造成频率混叠，过大使频谱分辨率降低。
动态信号测试与分析

## Slide 10
1.3 时域信号混叠
2000Hz采样频率下，1600 Hz正弦信号和400 Hz正弦信号发生了混叠
动态信号测试与分析

## Slide 11
1.4 抗混叠保护
Nyquist 准则
  在一个周期内至少采集2个点，或者说：采样频率是信号最高频率的2倍，才能保证精确的频率测量。
动态信号测试与分析

## Slide 12
1.4 抗混叠保护
采用低通滤波器对信号滤波来保证信号频率低于Nyquist频率。
动态信号测试与分析
理想抗混叠滤波器

## Slide 13
1.4 抗混叠保护
动态信号测试与分析
采样频率与分析频率存在如下关系：
实际抗混叠滤波器

## Slide 14
1.4 抗混叠保护
动态信号测试与分析
实际抗混叠滤波器

## Slide 15
1.5 触发
动态信号测试与分析
为采样设置条件，满足一定条件时开始采样。
量级：满足触发信号量值
触发方式：前置触发、后置触发

## Slide 16
1.5 触发
动态信号测试与分析
为采样设置条件，满足一定条件时开始采样。
触发沿：上升沿、下降沿、双沿

## Slide 17
1.6 重叠处理
动态信号测试与分析
重叠处理用于低频信号的分析。
减少测试时间，增加频谱分辨率。

## Slide 18
1.6 重叠处理
动态信号测试与分析
重叠处理方法。

## Slide 19
任何时域信号都能分解为一组单频正弦信号之和
JEAN BAPTISTE JOSEPH FOURIER 法国科学家和数学家 (1768-1830)
动态信号测试与分析
2. 频域分析

## Slide 20
2.1 Fourier 变换
时域信号通过Fourier 变换，成为频域信号
动态信号测试与分析
FFT 是复数 (a+ib)，可以表示为实部+虚部，或幅值+相位
振动信号

## Slide 21
3 离散傅里叶变换
时域信号通过Fourier 变换，成为频域信号
动态信号测试与分析
有限长时域信号，T＝N/fs
间隔取值

## Slide 22
3.1 FFT关键参数
频率分辨率
    Df(Hz) = 1/记录长度(sec)
    10 秒记录长度: 1/10 sec = 0.1 Hz
动态信号测试与分析
根据频率范围和测试要求，选择合适的分辨率。

## Slide 23
3.1 FFT关键参数
数据帧及帧大小
    频域点数目 = ½ 时域点数（单边）
    2048 时域点数 1024 频谱线
    有效谱线800线（帧大小/2.56)
动态信号测试与分析

## Slide 24
3.1 FFT关键参数
频率分辨率与帧大小和采样频率间的关系
    Df(Hz) = 1/记录长度(sec)
    记录长度(sec)＝帧大小×1/采样频率
    Df(Hz) = 采样频率/帧大小
动态信号测试与分析
当采样频率不变时，随着帧的增大，频率分辨率提高；当帧大小不变时，随着采样频率的减小，频率分辨率提高。

## Slide 25
3.2 时域和频域关系
动态信号测试与分析

## Slide 26
3.3 频谱泄漏
动态信号测试与分析
整周期采样，采样频率为24000Hz，正弦信号频率为375Hz。

## Slide 27
3.3 频谱泄漏
动态信号测试与分析
非整周期采样，采样频率为24000Hz，正弦信号频率为300Hz。不正确

## Slide 28
3.4 频谱泄漏原因
动态信号测试与分析
频谱分析时，我们对一定时间长度（帧）的信号来进行分析，也即对信号进行截断处理。这就当于对时域信号加矩形窗。相当于对原信号乘以一矩形函数。

## Slide 29
3.4 频谱泄漏原因
动态信号测试与分析
时域相乘相当于频域卷积，即：
矩形函数的频谱特性

## Slide 30
3.5 减少频谱泄漏的方法
动态信号测试与分析
选择合理的窗函数
适当增加信号截取的长度

## Slide 31
动态信号测试与分析
对时域信号进行加窗处理，下图加汉宁窗后的频谱。信号的频谱泄漏明显减小。
3.6 窗函数的特性

## Slide 32
动态信号测试与分析
加汉宁窗窗函数的频谱
3.6 窗函数的特性

## Slide 33
动态信号测试与分析
Kaiser-Bessel窗窗函数的频谱
3.6 窗函数的特性

## Slide 34
动态信号测试与分析
平顶窗窗函数的频谱
3.6 窗函数的特性

## Slide 35
3.6 窗函数的特性
动态信号测试与分析
窗口类型 | 适合的分析信号 | 频域分辨率 | 谱泄漏 | 幅值精度
Barlett | 随机 | 好 | 一般 | 一般
Blackman | 随机或混合 | 差 | 最好 | 好
Flat top平顶 | 正弦曲线 | 差 | 差 | 最好
Hanning 汉宁 | 随机 | 好 | 好 | 一般
Hamming 汉明 | 随机 | 好 | 一般 | 一般
Kaiser-Bessel | 随机 | 一般 | 好 | 好
None 矩形窗 | 瞬时冲击 | 最好 | 差 | 差
Tukey图基 | 随机 | 好 | 差 | 差
Welch | 随机 | 好 | 好 | 一般

## Slide 36
4 动态信号分析
线性谱 (FFT)
自(互)功率谱
频率响应函数
相干函数
自(互)相关函数
倍频程分析
脉冲响应函数
直方图
动态信号测试与分析

## Slide 37
4.1 FFT (线性谱)
表达信号幅值和相位与频率的关系
复函数
  频域函数有实部和虚部部分
显示
  幅值/相位
  实部/虚部
动态信号测试与分析
Notes: 图要更换得更有物理含义!

## Slide 38
4.2 自功率谱
频域信号
Gx(f)= FFT(线性谱, 复数)
动态信号测试与分析
Gxx(f) 是实数 (不是复数)
只有幅值信息，没有相位信息
平均减少振动测量中随机误差的影响

## Slide 39
4.3 互功率谱
频域信号
两个信号FFT转换后的乘积
动态信号测试与分析
两个信号的特征关系
频域有复函数
2个相同频率信号得到最大值
2个不同频率信号得到较少值
Notes: 输出有多少成份是输入信号的响应

## Slide 40
4.4 频率响应函数
H( f )
Gx( f )
Gy( f )
频率响应函数表现激励信号与响应信号之间的关系
频域复函数
也就是传递函数，表示系统的动态特性
两类计算方法 H1( f ) 和 H2( f )
动态信号测试与分析

## Slide 41
H( f )
Gx( f )
Gy( f )
H1
Gxx
Gxy
双边相乘Gx*
4.5 H1频率响应函数
输入和输出的互功率谱
输入的自功率谱
动态信号测试与分析

## Slide 42
4.5 H1 频率响应函数
输出噪声有较小影响，通过平均方法
输入噪声不能消除，因此更大影响
H1 系统FRF的下界
H1
Gxx
large
Gxy
small
动态信号测试与分析

## Slide 43
4.5 H2 频域响应函数
H2
Gyx
Gyy
双边Gy*( f )相乘
输入和输出互功率谱
输出自功率谱
动态信号测试与分析
H( f )
Gx( f )
Gy( f )

## Slide 44
4.5 H2 频域响应函数
输入噪声对H2影响较少，可通过平均消除
输出噪声不能消除，对H2有较大影响
H2是系统FRF(最大)的上界
假如随机噪声存在于系统FRF的测量， H2 是首选
H1
Gyx
small
Gyy
large
动态信号测试与分析

## Slide 45
4.5 线性系统响应
一个线性系统的FRF是系统响应不依靠激励
随机噪声
10.000
-40.000
dB
0.0
Hz
3000.0
10.000
-40.000
dB
0.0
Hz
3000.0
10.000
-40.000
dB
0.0
Hz
3000.0
加速度计
力
振动台
随机激励
正弦扫频激励
冲击激励
加速度计
力传感器
锤
振动台
正弦扫频
加速度计
力
动态信号测试与分析
Notes: 工程中如何测试频率响应函数

## Slide 46
4.6 相干函数
给出在FRF中激励和响应信号间的相互关系
测量某一输入对测量输出的贡献
1 意指完全相关
0 意指不相关
  Gxy 输入和输出互功率谱
  Gxx 输入自功率谱
  Gyy 输出自功率谱
  g2(f) 相干函数
动态信号测试与分析

## Slide 47
4.6 相干函数
假如输出和输入是完全相关的 2( f )=1
假如输出和输入完全不相关的，  2( f )=0
常用于判断测量的质量
dB
Hz
Hz
0
1
60 Hz noise
FRF
相干函数
动态信号测试与分析
50
Notes: 相干函数表达的物理含义

## Slide 48
4.7自相关函数
时域信号
T是时域延时
常用于测量信号的是否同步
动态信号测试与分析

## Slide 49
4.7自相关函数
假如时域信号是不相关的，那么随着t增加，自相关趋向于0
t=0, 自相关有最大值
零延时  = 0
延时  > 0
t
t
Time
Shift
t
t
自相关最大
自相关趋向于0
动态信号测试与分析

## Slide 50
4.7 自相关函数
假如时域信号是周期性的，自相关也是周期性的
一般, 自相关是由自功率谱的逆FFT
检查在噪声信号中的周期性信号
0.0
Sec
10.000 m
0.0
20.000
m
正弦中含有噪声
0.0
Sec
20.000 m
-300.00
m
300.00
m
自相关
动态信号测试与分析

## Slide 51
4.7 自相关函数
白噪声自相关函数
动态信号测试与分析

## Slide 52
4.8 互相关函数
时域信号
在输入信号 tx(t)和输出信号fy(t)间的延时
给出时间延迟的表示，传递途径和在噪声中信号的恢复。
通道 x
通道 y
激励
2g
5g
f x(t )
f y(t )

动态信号测试与分析

## Slide 53
4.8 互相关函数
假如2个信号是完全不同的，t是独立的, 互相关趋向于0
一般互相关函数由互功率谱的逆FFT计算
振动分析
  当通过结构传输至另一端，振动有延迟
  激励和响应间延时能通过互相关得到
  常用于检测振动源
2个不同信号
动态信号测试与分析

## Slide 54
4.8 互相关函数
假如2个信号是完全不同的，t是独立的, 互相关趋向于0
动态信号测试与分析
Notes: 也可以做一个例子,如通过低通滤波输入与输出信号之间的相关性!

## Slide 55
4.9 直方图/幅值域
幅值域函数
给出幅值的统计分析
高斯随机直方图分布是钟型
动态信号测试与分析
Notes: 高斯分布,以及正弦波概率分布;

## Slide 56
感谢各位
杭州亿恒科技有限公司
www.econ-group.com
动态信号测试与分析